Редакция от 1 сен 2021

## Как скорректировать работу с вакцинами и другими ИЛП по новому СанПиН

Порядок работы с иммунобиологическими лекарственными препаратами с 1 сентября 2021 года регламентирует раздел XLVIII СанПиН 3.3686–21 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических препаратов». Как изменились правила транспортирования и хранения для этой группы препаратов и что нужно перестроить в работе, читайте в статье.

## Правила работы с вакцинами и другими ИЛП

### Уровни «холодовой цепи» оставили без изменений

Мероприятия по соблюдению «холодовой цепи» указаны в приложении 38 к СанПиН 3.3686–21. Схему «холодовой цепи» СанПиН 3.3686–21 не меняет. «Холодовая цепь» по-прежнему включает четыре уровня.

- Первый уровень — доставка ИЛП от организации-изготовителя до фармдистрибьютора, включая этап таможенного оформления.

- Второй уровень — хранение ИЛП фармдистрибьюторами и доставка ИЛП до других дистрибьюторов, аптек, аптечных пунктов и медорганизаций, ИП с медицинской лицензией.

- Третий уровень — хранение ИЛП аптеками и медорганизациями, ИП, а также доставка из аптек в медорганизации или их обособленные подразделения, медицинские кабинеты образовательных организаций и т. д., доставка из медорганизаций в их обособленные подразделения или другие медорганизации, ИП с медлицензией. Розничная реализация ИЛП — это тоже третий уровень «холодовой цепи».

- Четвертый уровень — хранение ИЛП в медорганизациях или их обособленных подразделениях, медицинских кабинетах организаций, где проводится иммунизация или используются ИЛП.

Аптеки играют наиболее важную роль на втором и третьем уровнях «холодовой цепи», где они участвуют в хранении, доставке и розничной реализации ИЛП. Специалисты на всех уровнях «холодовой цепи» должны проходить ежегодный инструктаж с отметкой в специальном журнале по вопросам сохранности качества ИЛП и его защиты от вредных факторов окружающей среды. Это требование пунктов 4252–4255 СанПиН 3.3686–21 в полной мере применимо к фармспециалистам.

Подробнее о том, как хранить ИЛП в холодовой цепи, читайте в рекомендации Как организовать транспортировку и хранение иммунобиологических препаратов в холодовой цепи. Как хранить и перевозить вакцины от COVID-19, читайте в рекомендации Как организовать холодовую цепь для новых вакцин.

### Требования к температурному режиму конкретизировали

Требования к температурному режиму транспортирования и хранения ИЛП содержат пункты 4256–4259 раздела XLVIII СанПиН 3.3686–21. В СП 3.3.2.3332–16 эти требования регламентировал раздел III.

Новые требования достаточно лаконичны, обязывают соблюдать условия, которые обеспечивают сохранность качества ИЛП и его защиту от воздействия факторов окружающей среды (температуры, влажности, света), повреждения групповой, первичной и вторичной упаковки. Определяет температурный режим хранения инструкция по применению ИЛП. Старые правила указывали, что транспортировать и хранить большинство ИЛП, в том числе содержащих в упаковке растворитель, необходимо при температуре плюс 2–8 °C включительно. В новых правилах указано, что на четвертом уровне «холодовой цепи» все ИЛП, в том числе растворители для вакцин, необходимо хранить в холодильнике при температуре плюс 2–8 °C включительно.

СанПиН 3.3686–21 указывает также конкретные ИЛП, которые нельзя замораживать при транспортировании и хранении. В их число входят адсорбированные препараты с адъювантами (коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, дифтерийно-столбнячный анатоксин, вакцины против гепатита B и A, субъединичные гриппозные вакцины, инактивированная вакцина против полиомиелита), растворители для вакцин. Второе уточнение касается живой оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ). Хранить ОПВ на первом и втором уровнях «холодовой цепи» необходимо при температуре минус 20 °С и ниже или при температуре плюс 2–8 °С включительно. При транспортировании ОПВ при температуре плюс 2–8 °С включительно допускается последующее повторное ее замораживание до температуры минус 20 °С и ниже.

### Требования к оборудованию для перевозки уточнили

Новые СанПиН 3.3686–21 относят все термоконтейнеры объемом до 30 дм3; включительно к медицинским сумкам-холодильникам. Документ не содержит для сумок-холодильников требование о наличии прочной наружной поверхности для защиты от случайных механических и других повреждений, как это было в старых правилах. В новых правилах нет указания на охлаждение термоконтейнеров в открытом виде (без крышки).

### Внимание

Все термоконтейнеры объемом до 30 дм3 относятся к медицинским сумкам- холодильникам

Это указано в СанПиН 3.3686–21.

Для средних термоконтейнеров объемом до 50 дм3; включительно из СанПиН 3.3686–21 исключено ранее действующее требование о защите от случайного механического и другого повреждения.

Новые правила исключают нормы для средних термоконтейнеров об обеспечении температурного режима хранения и транспортирования от плюс 2 до плюс 8 °С не менее 24 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды плюс 34 °С и не менее 6 часов — при постоянном воздействии температуры окружающей среды минус 20 °С. Для больших и сверхбольших термоконтейнеров емкостью свыше 50 дм3; из СанПиН 3.3686–21 исключены ранее действующие нормы об обеспечении температурного режима хранения и транспортирования в интервале плюс 2–8 °С не менее 48 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды плюс 43 °С и не менее 10 часов — при постоянном воздействии температуры окружающей среды минус 30 °С.

Новые СанПиН 3.3686–21 требование к термоконтейнерам формулируют так: «Термоконтейнеры должны обеспечивать соблюдение требуемого интервала температур в течение всего времени транспортирования с учетом сезонных колебаний температуры в конкретной климатической зоне. Для термоконтейнеров многократного применения сопроводительные документы производителя должны содержать информацию о технических характеристиках и включать термокарту и инструкцию по применению». Использовать терморегистраторы при транспортировании ИЛП в термоконтейнерах сверхбольшого объема с первого на второй и со второго на третий уровень «холодовой цепи» можно только как дополнительное средство контроля температурного режима.

СанПиН 3.3686–21 сохраняет норму об обязательной загрузке ИЛП в предварительно охлажденные до температуры плюс 2–8 °C термоконтейнеры, если инструкция к термоконтейнеру не предусматривает другой режим подготовки. При этом он не содержит уточнения по местам и способам охлаждения термоконтейнеров. Кроме того, новые правила разрешают проводить санитарную обработку термоконтейнеров многократного применения перед загрузкой и после использования с применением моющих средств. Дезсредства можно использовать по мере необходимости.

Скорректированы некоторые нормы по авторефрижераторам. Санобработку кузовов авторефрижераторов до и после каждого рейса теперь необходимо проводить с применением моющих средств. Дезсредства можно использовать по мере необходимости. Все отличия требований СанПиН 3.3686–21 и СП 3.3.2.3332–16 к оборудованию для транспортирования ИЛП вы найдете в сравнительной таблице 1.

Таблица 1. Требования к оборудованию для транспортирования ИЛП -сравнительная таблица.

| Старые правила СП 3.3.2.3332-16 | Новый СанПиН 3.3686-21 |
| --- | --- |
| п. 5.1. В системе «холодовой цепи» для транспортирования ИЛП используется следующее оборудование: – сверхмалые до 10 дм3 включительно, малые термоконтейнеры емкостью более 10 дм3 и до 30 дм3 включительно (в том числе медицинские сумки-холодильники); – термоконтейнеры (средние – более 30 дм3 и до 50 дм3 включительно, большие –более 50 дм3 и до 100 дм3 включительно и сверхбольшие объемом более 100 дм3); – хладоэлементы;– авторефрижераторы | п. 4266. В системе «холодовой цепи» для транспортирования ИЛП используется следующее оборудование: – термоконтейнеры, в том числе сумки- холодильники; – хладоэлементы; – авторефрижераторы |
| п. 5.7. Термоконтейнеры емкостью до 30 дм3 включительно (медицинские сумки-холодильники) должны обеспечиваться средствами для ручного транспортирования и иметь прочную наружную поверхность для защиты от случайного механического и другого повреждающего воздействия окружающей среды. п. 5.8. Термоконтейнеры емкостью более 30 дм3 и до 50 дм3 включительно (средние термоконтейнеры) должны обеспечиваться средствами, облегчающими их ручное транспортирование, должны быть защищены от случайного механического и другого повреждающего воздействия окружающей среды. 5.3 Термоконтейнеры емкостью до 50 дм3 вкл. должны обеспечивать температурный режим хранения и транспортирования от + 2 до + 8 °С: – не менее 24 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды + 34 °С; – не менее 6 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды – 20 °С; термоконтейнеры емкостью свыше 50 дм3: – не менее 48 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды + 43 °С;– не менее 10 часов при постоянном воздействии температуры окружающей среды – 30 °С | п. 4271. Термоконтейнеры емкостью до 30 дм3 включительно (сумки-холодильники) должны обеспечиваться средствами для ручного транспортирования. Термоконтейнеры емкостью более 30 дм3 и до 50 дм3 включительно (средние термоконтейнеры) должны обеспечиваться средствами, облегчающими их ручное транспортирование |
| п. 5.2. Для транспортирования обычным (нерефрижераторным) транспортом ИЛП упаковываются в специальные термоконтейнеры, изготовленные из теплоизоляционного материала, обеспечивающие соблюдение требуемого интервала температур в течение определенного времени для защиты ИЛП от воздействия высоких или низких температур окружающей среды | п. 4267. Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом ИЛП упаковываются в специальные термоконтейнеры, обеспечивающие соблюдение требуемого интервала температур в течение всего времени транспортирования с учетом сезонных колебаний температуры в конкретной климатической зоне |
| п. 5.5. Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы паспортом, термокартой, инструкцией по применению, должны иметь покрытие, легко подвергающееся санитарной обработке | п. 4270. Термоконтейнеры многократного применения должны быть укомплектованы сопроводительными документами производителя, содержащими информацию об их технических характеристиках, включая термокарту и инструкцию по применению |
| п. 5.6. На первом и втором уровнях «холодовой цепи» необходимо обеспечить резервный запас хладоэлементов | п. 4271. На первом и втором уровнях «холодовой цепи» в случае запланированного использования пассивных термоконтейнеров для экстренных мероприятий в чрезвычайных ситуациях необходимо обеспечить резервный запас хладоэлементов |
| п. 5.11. Санитарная обработка термоконтейнеров многократного применения проводится перед загрузкой и после использования, а также по мере необходимости с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с паспортом и инструкцией по применению термоконтейнеров | п. 4273. Санитарная обработка термоконтейнеров многократного применения проводится перед загрузкой и после использования с применением моющих средств, а также по мере необходимости с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению термоконтейнеров |
| п. 5.12. Загрузка ИЛП производится в термоконтейнер, предварительно охлажденный до температуры от + 2 °С до + 8 °С (если в инструкции к термоконтейнеру не предусмотрен другой режим подготовки). Сверхмалые и малые термоконтейнеры охлаждаются в холодильнике (холодильной камере), остальные – либо в холодильных комнатах (камерах), либо с помощью резервного запаса хладоэлементов | п. 4274. Загрузка ИЛП производится в термоконтейнер, предварительно охлажденный до температуры от + 2 °C до + 8 °C (если в инструкции к термоконтейнеру не предусмотрен другой режим подготовки) |
| п. 5.14. Перед загрузкой в термоконтейнеры замороженные водяные хладоэлементы (если другое не предусмотрено инструкцией) выдерживаются при комнатной температуре для оттаивания инея на их поверхности и при необходимости кондиционирования (частичного размораживания). Перед использованием их вытирают насухо. Между упаковками ИЛП и поверхностью хладоэлементов необходимо размещать изолирующий материал (например, картон или бумагу) | п. 4278. Хладоэлементы используются в соответствии с инструкцией их производителя и требованиями, изложенными в прилагаемых паспорте и (или) инструкции к термоконтейнеру или хладоэлементу. |
| п. 5.16. При транспортировании ИЛП в термоконтейнере (активном или пассивном) используется оборудование для контроля температурного режима:,термоиндикаторы или терморегистраторы (встроенные или автономные), которые позволяют установить, были ли нарушения температурного режима в течение всего цикла транспортирования. Допускается использование термометров со встроенной электронной памятью, обладающих возможностью фиксации нарушений температурного режима в цикле контроля | п. 4280. При транспортировании ИЛП в термоконтейнере используется оборудование для контроля температурного режима, которое позволяет установить, были ли нарушения температурного режима в течение всего цикла транспортирования |
| п. 5.17. Для перевозок ИЛП используются авторефрижераторы двух категорий: - предназначенные для городских (внутрирегиональных) перевозок;- предназначенные для междугородных (межрегиональных) перевозок | п. 4283. Нормы отсутствуют |
| п. 5.19. В качестве дополнительного средства контроля температуры в авторефрижераторе допускается использование термоиндикаторов и автономных терморегистраторов, которые закладываются в одну или несколько транспортных упаковок с препаратами. Контроль показаний термоиндикаторов и автономных терморегистраторов осуществляется после окончания каждого этапа транспортирования во время выгрузки препаратов.п. 5.20. Поверка и калибровка терморегистраторов и термометров, используемых в рефрижераторном транспорте и являющихся средствами измерения, осуществляются с периодичностью, определенной при регистрации данного конкретного средства измерения | п. 4286. В качестве дополнительного средства контроля температуры в авторефрижераторе допускается использование термоиндикаторов, которые закладываются в одну или несколько транспортных упаковок с препаратами. п. 4287. Контроль показаний термоиндикаторов и терморегистраторов осуществляется после окончания каждого этапа транспортирования во время выгрузки препаратов |
| п. 5.24. Обработка кузовов авторефрижераторов с применением дезинфицирующих средств должна проводиться перед и после каждого рейса | п. 4291. Санитарная обработка кузовов авторефрижераторов проводится перед и после каждого рейса с применением моющих средств, а также по мере необходимости с использованием дезинфицирующих средств |

### Порядок работы с хладоэлементами сделали проще

СанПиН 3.3686–21 изменили порядок работы с хладоэлементами. Процедура подготовки замороженных водяных хладоэлементов перед загрузкой в термоконтейнеры ранее включала выдерживание при комнатной температуре для оттаивания инея на их поверхности, при необходимости кондиционирование (частичное размораживание) и вытирание насухо перед использованием. СанПиН 3.3686–21 указывают, что хладоэлементы следует использовать в соответствии с инструкцией их производителя и требованиями, изложенными в прилагаемых паспорте и (или) инструкции к термоконтейнеру или хладоэлементу.

Новые СанПиН уточняют норму резервного запаса хладоэлементов на первом и втором уровнях «холодовой цепи» в случае запланированного использования пассивных термоконтейнеров для экстренных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. В документе больше нет требования размещать изолирующий материал, например, картон или бумагу, между упаковками ИЛП и поверхностью хладоэлементов.

### Число требований к холодильному оборудованию уменьшили

В новых правилах отсутствует значительное количество норм касательно оборудования для хранения по сравнению со старыми правилами (пп. 6.16–6.30 СП 3.3.2.3332–16). В частности, отсутствуют конкретные требования к холодильникам и морозильникам, холодильникам в прививочных кабинетах и т. д., нет описания и отличительных признаков холодильной камеры и холодильной комнаты. Все изменения норм и требований вы найдете в таблице 2.

Таблица 2. Требования к холодильному оборудованию для хранения ИЛП (сравнительная таблица)

| Старые правила СП 3.3.2.3332-16 | Новый СанПиН 3.3686-21 |
| --- | --- |
| п. 6.3. В помещении также предусматривается вентиляция, водоснабжение (подводка воды с установкой раковины). Допустимая освещенность рабочих поверхностей должна составлять не менее 200 лк. Стены и пол должны быть покрыты материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию | п. 4296. В помещении также предусматривается подводка воды с установкой раковины |
| п. 6.5. Холодильная камера представляет собой сборную конструкцию из изотермических панелей с изотермической дверью и специальной теплоизолирующей завесой с встроенным охлаждающим электрооборудованием и системой управления им.Холодильная комната представляет собой стационарное помещение изотермического типа с изотермической дверью и специальной теплоизолирующей завесой, оснащенное холодильным агрегатом (выносным или встроенным) | п. 4299. Нормы отстутствуют |
| п. 6.6. Морозильные камеры используются на первом и втором уровнях «холодовой цепи» для ИЛП, которые согласно инструкции по их применению должны храниться в замороженном состоянии, а также для замораживания и хранения хладоэлементов | п. 4301. Морозильные камеры используются на первом и втором уровнях «холодовой цепи» для ИЛП, которые согласно инструкции по их применению должны храниться в замороженном состоянии |
| п. 6.7. Холодильная (морозильная) камера (комната) оборудуется температурной и охранной звуковой и световой сигнализацией. Высота холодильной (морозильной) камеры (комнаты) должна быть не менее 2,0 метров | п. 4302. Холодильная (морозильная) камера (комната) оборудуется температурной сигнализацией |
| п. 6.9. Холодильные (морозильные) камеры (комнаты) оборудуются стеллажами, маркированными для каждого вида ИЛП.Охлаждение термоконтейнеров осуществляется в открытом виде (без крышки) | п. 4304. Холодильные (морозильные) камеры (комнаты) оборудуются стеллажами, маркированными для каждого вида ИЛП (при отсутствии электронной системы учета) |
| п. 6.10. Не допускается загрузка полезного объема (полок, стеллажей) помещений и оборудования для хранения более чем на 2/3 | п. 4305. Норма отсутствует |
| п. 6.13. Текущая уборка в холодильных камерах (комнатах) осуществляется ежедневно, а также по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц | п. 4310. Текущая уборка в холодильных камерах (комнатах) осуществляется по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц |
| п. 6.14. Морозильные камеры оборудуются терморегистратором, термоиндикатором, встроенным термометром и тремя автономными термометрами. Термоиндикатор размещается в наиболее "теплой", подверженной вероятному перегреву точке (возле двери).Автономные термометры размещаются в трех контрольных точках: наиболее «теплой», подверженной вероятному перегреву (возле двери), и наиболее «холодной», а также на уровне средних полок стеллажей | п. 4311. Морозильные камеры оборудуются терморегистратором, термоиндикатором, встроенным и автономными термометрами. п. 4313. Термоиндикаторы и автономные термометры размещаются в контрольных точках, определенных производителем морозильной камеры или термокартой: наиболее «теплой», подверженной вероятному перегреву (возле двери), и наиболее «холодной» |
| п. 6.15. Текущая уборка в морозильных камерах осуществляется ежедневно, а также по мере необходимости | п. 4314. Текущая уборка в морозильных камерах осуществляется по мере необходимости |

По нормам новых СанПиН холодильное оборудование все также необходимо размещать в отапливаемом помещении для предотвращения замораживания ИЛП при отрицательных температурах воздуха окружающей среды. В помещении также предусматривается подводка воды с установкой раковины. Площадь помещения определяют габариты используемого оборудования.

Новые правила не содержат требований к обязательной вентиляции, допустимой освещенности рабочих поверхностей не менее 200 лк в помещениях для холодильного оборудования. Холодильная (морозильная) камера (комната) по-прежнему должна быть оборудована температурной сигнализацией. Но отсутствует норма об обязательности ее оборудования звуковой и световой сигнализацией.

Также в СанПиН 3.3686–21 нет требования к минимальной высоте холодильной (морозильной) камеры (комнаты) в два метра. Стеллажи теперь необходимо маркировать для каждого вида ИЛП только в случае отсутствия электронной системы учета.

В числе обязательных остались требования обеспечить свободный доступ в любую часть камеры (комнаты) и условия для работы персонала внутри камеры (комнаты), а также свободную циркуляцию воздуха по всему объему в целях обеспечения равномерности распределения температуры. Однако в новых правилах отсутствует норма о недопустимости загрузки полезного объема (полок, стеллажей) помещений и оборудования для хранения более чем на 2/3.

Важное изменение касается текущей уборки. В холодильных камерах (комнатах) и морозильных камерах ее необходимо проводить по мере необходимости, а не ежедневно, как ранее. Касательно генеральной уборки требование не изменилось — она проводится не реже одного раза в месяц.

### Внимание

Текущую уборку в холодильных камерах (комнатах) и морозильных камерах теперь нужно проводить по мере необходимости

Раньше это надо было делать ежедневно.

Для морозильных камер скорректированы требования по оборудованию средствами для измерения и контроля температурного режима. Например, отсутствует требование об обязательном наличии трех автономных термометров и их размещении в трех контрольных точках. Исходя из новых правил термоиндикаторы и автономные термометры размещают в двух контрольных точках, определенных производителем морозильной камеры или термокартой.

- Первая точка — наиболее теплая, подверженная вероятному перегреву (возле двери).

- Вторая — наиболее холодная.

Таким образом, количество автономных термометров в морозильных камерах должно быть не менее двух. Отличия требований к оборудованию для контроля температурного режима ИЛП — в таблице 3.

Таблица 3. Требования к оборудованию для контроля температурного режима при хранении ИЛП (сравнительная таблица)

| Старые правила СП 3.3.2.3332-16 | Новый СанПиН 3.3686-21 |
| --- | --- |
| п. 7.10. Показания термометров регистрируются в специальном журнале мониторинга температуры, который заполняется отдельно на каждую единицу холодильного оборудования (приложение № 2 к Правилам) | п. 4329. Показания термометров регистрируются в специальном журнале мониторинга температуры, который заполняется отдельно на каждую единицу холодильного оборудования (приложение 39 к Санитарным правилам). В случае если контроль температуры в холодильном оборудовании осуществляется с помощью системы мониторинга температурного режима, учет показаний приборов регистрации температурного режима осуществляется в электронном виде с архивацией |
| п. 7.12. При транспортировании ИЛП в термоконтейнерах большого объема как наземным, так и авиационным транспортом с первого на второй и со второго на третий уровень «холодовой цепи» как автономное дополнительное (при использовании термоиндикаторов) средство контроля или как основное средство контроля температурного режима. Считывание информации с терморегистраторов осуществляется … при хранении ИЛП в холодильниках как дополнительное средство контроля температурного режима. Считывание информации с терморегистраторов осуществляется периодически, но не реже одного раза в неделю, либо по мере необходимости, либо при возникновении аварийной ситуации | п. п. 4336 – 4338. При транспортировании ИЛП в термоконтейнерах большого объема с первого на второй и со второго на третий уровень «холодовой цепи» как дополнительное (при использовании термоиндикаторов) средство контроля температурного режима |
| п. 7.14. Оперативная информация о температуре и возникающих нарушениях может отображаться на экране дисплея терморегистратора, а информация о динамике температуры сохраняется на электронном и бумажном носителе. Данная информация хранится на каждом уровне в течение одного года | п. 4341. Оперативная информация о температуре и возникающих нарушениях может отображаться на экране дисплея терморегистратора, а информация о динамике температуры сохраняется на электронном или бумажном носителе. Данная информация хранится на каждом уровне в течение пяти лет |

### Запрет на совместное хранение и нормы загрузки отменили

СанПиН 3.3686–21 запрещают использовать оборудование «холодовой цепи» для совместного с ИЛП хранения и транспортирования продукции, которая может повлиять на качество ИЛП и (или) повредить их упаковку (п. 4263). В СП 3.3.2.3332–16 кроме аналогичного запрета был прописан запрет на совместное хранения ИЛП с продуктами питания и другими лекарствами. Новые СанПиН такого указания не содержат. Но это требование, по-прежнему закрепленно в ОФС 1.1.0010.18 от 21.04.2020, которая продолжает действовать.

Роспотребнадзор так разъясняет необходимость раздельного хранения: «Данное требование обусловлено не только необходимостью сохранить качество ИЛП, но и обеспечить сохранность качества других лекарственных средств (или другой продукции), которые могут быть контаминированы при нарушении целостности ампул, флаконов и т. п. с ИЛП (например, с живыми вакцинами или анатоксинами). Кроме того, требование не хранить в прививочном кабинете в холодильнике с вакцинами другие лекарственные препараты (например, противошоковые) является одним из способов профилактики поствакцинальных осложнении, обусловленных введением вместо вакцины или использованием вместо растворителя к вакцине другого лекарственного средства» (письмо Роспотребнадзора от 23.06.2021 № 09-13875-2021-40).

### Внимание

Обязательная вентиляция, допустимой освещенности рабочих поверхностей не менее 200 люксов в помещениях для холодильного оборудования.

В новых правилах требования к ней отсутствуют.

При этом в СанПиН 3.3686–21 появилось новое требование по нормативам загрузки холодильного оборудования. Оборудование для транспортирования и хранения должно обеспечивать размещение максимального запаса ИЛП, который может поступить на данный уровень «холодовой цепи» (при одновременной поставке ИЛП для предсезонной иммунизации). Загрузка холодильного оборудования должна обеспечивать циркуляцию воздуха и поддержание необходимого температурного режима. В старых правилах СП 3.3.2.3332–16 была более жесткая регламентация. Они запрещали загружать холодильное оборудование более чем на 2/3 объема.

### Требования к документированию работы с ИЛП ужесточили

По СП 3.3.2.3332–16 снимать показания каждого термометра необходимо было два раза в день — в начале и в конце рабочего дня. Показания термометров нужно было регистрировать в специальном журнале мониторинга температуры. Журнал следовало заполнять отдельно на каждую единицу холодильного оборудования (приложение 39 к СП 3.3.2.3332–16). Это требование осталось в силе. Но СанПиН 3.3686–21 определяет, что при использовании системы мониторинга температурного режима учет показаний приборов регистрации температуры необходимо вести в электронном виде с архивацией. Также в СанПиН 3.3686–21 нет требования использовать терморегистраторы при хранении ИЛП в холодильниках как дополнительное средство контроля.

Самое важное изменение заключается в увеличении срока хранения с одного года до пяти лет электронной копии и распечатки данных на бумажном носителе с информацией о температуре и возникающих нарушениях. Распечатки следует делать не реже одного раза в неделю при хранении ИЛП либо после окончания этапа транспортирования или при возникновении аварийной ситуации.

### Внимание

Электронную копию и распечатки данных с информацией о температуре и возникающих нарушениях необходимо хранить

Срок хранения 5 лет.

Данные при регистрации поступления и отправления ИЛП дополнили необходимостью указывать адрес производства. При приемочном контроле при наличии терморегистратора в транспортном оборудовании его показания за все время транспортирования теперь можно распечатывать на бумажном носителе или сохранить в электронном виде. Важное нововведение — возможность регистрировать в электронном виде показания термометров и термоиндикаторов, расположенных в холодильных (морозильных) камерах (комнатах) и холодильниках (морозильниках) для хранения ИЛП, с указанием их персонифицированного номера.

При этом начинать вести новый журнал с 1 сентября не нужно. Форма журнала учета движения ИЛП в СанПиН 3.3686–21 аналогична форме журнала, приведенной в СП 3.3.2.3332–16. Поэтому Роспотребнадзор считает, что возможно продолжать вести начатые ранее журналы. Это целесообразно и с точки зрения обеспечения преемственности и непрерывности контроля условий хранения и транспортирования ИЛП (письмо Роспотребнадзора от 23.06.2021 № 09-13875-2021-40).

### Внимание

Новые СанПиН не требуют раздельного хранения ИЛП

К другим лекарственным средствам требования также отсутствуют.

При отпуске ИЛП фармспециалисты теперь обязаны провести инструктаж покупателя о необходимости соблюдения «холодовой цепи» при транспортировании, сделать отметку на рецепте и заверить ее подписью покупателя и продавца, проставить дату и время отпуска. Новые правила запрещают делать отметку на упаковке препарата или в другом сопроводительном документе. Все изменения порядка документирования работы с ИЛП вы найдете в таблицах 3 и 4.

Таблица 4. Общие требования к организации транспортирования и хранения ИЛП (сравнительная таблица)

| Старые правила СП 3.3.2.3332-16 | Новый СанПиН 3.3686-21 |
| --- | --- |
| п. 8.1. На всех уровнях «холодовой цепи» в специальном журнале (приложение № 3) проводится регистрация поступления и отправления ИЛП в организации с указанием, в том числе контрольного номера. Остальные позиции одинаковые Если в оборудовании для транспортирования ИЛП имеется терморегистратор(ы), его показания за все время транспортирования распечатываются на бумажном носителе и прилагаются к приемочным документам на ИЛП. При наличии термоиндикатора на флаконе (ампуле) с импортным ИЛП контроль температурного режима хранения ИЛП осуществляется по показаниям имеющегося термоиндикатора на флаконе (ФТИ) | п. 4358. На всех уровнях «холодовой цепи» в журнале (приложение 40) проводится регистрация поступления и отправления ИЛП в организации с указанием в том числе адреса производства. Остальные позиции одинаковые п. 4359. Если в оборудовании для транспортирования ИЛП имеется терморегистратор, его показания за все время транспортирования распечатываются на бумажном носителе или в электронном виде и прилагаются к приемочным документам на ИЛП. При наличии термоиндикатора на флаконе (ампуле) с ИЛП, контроль температурного режима хранения ИЛП осуществляется по показаниям имеющегося термоиндикатора на флаконе (ФТИ) |
| п. 8.4. На первом, втором и третьем уровнях «холодовой цепи» ежедневно два раза в день, а на четвертом уровне – в рабочие дни в специальном журнале (приложение 2) отмечаются показания термометров в холодильных (морозильных) камерах (комнатах), холодильниках (морозильниках), в которых хранятся ИЛП. | п. 4362. На первом, втором и третьем уровнях «холодовой цепи» ежедневно два раза в день, а на четвертом уровне – в рабочие дни в журнале (приложение 39 к Санитарным правилам) или в электронном виде отмечаются показания термометров в холодильных (морозильных) камерах (комнатах), холодильниках (морозильниках), в которых хранятся ИЛП |
| п. 8.5. На первом, втором и третьем уровнях «холодовой цепи» ежедневно два раза в день, а на четвертом уровне – в рабочие дни в специальном журнале (приложение 2) отмечаются показания термоиндикаторов, размещенных в холодильных (морозильных) камерах (комнатах) и холодильниках (морозильниках), в которых хранятся ИЛП, с указанием их персонифицированного номера | п. 4363. На первом, втором и третьем уровнях «холодовой цепи» ежедневно два раза в день, а на четвертом уровне – в рабочие дни в журнале (приложение 39) или в электронном виде отмечаются показания термоиндикаторов, размещенных в холодильных (морозильных) камерах (комнатах) и холодильниках (морозильниках), в которых хранятся ИЛП, с указанием их персонифицированного номера |
| п. 8.7. Транспортирование ИЛП всеми видами транспорта, кроме авторефрижераторного, осуществляется в термоконтейнерах. Каждый термоконтейнер обеспечивается термоиндикатором (терморегистратором), если время транспортирования превышает один час. Допускается использовать автономный термометр со встроенной электронной памятью, обладающий возможностью фиксации нарушений температурного режима в цикле контроля | п. 4365.Транспортирование ИЛП всеми видами транспорта, кроме авторефрижераторного, осуществляется в термоконтейнерах. Каждый термоконтейнер обеспечивается термоиндикатором, если время транспортирования превышает один час |
| п. 8.11. Работник аптеки, осуществляющий розничную продажу ИЛП, проводит инструктаж покупателя о необходимости соблюдения «холодовой цепи» при транспортировании ИЛП, о чем делается отметка на упаковке препарата, или рецепте, или в другом сопроводительном документе, заверенная подписью покупателя и продавца, проставляется дата и время отпуска ИЛП | п. 4368. Работник аптеки, осуществляющий розничную продажу ИЛП, проводит инструктаж покупателя о необходимости соблюдения «холодовой цепи» при транспортировании ИЛП, о чем делается отметка на рецепте, заверенная подписью покупателя и продавца, проставляется дата и время отпуска ИЛП. |

### Порядок действий в чрезвычайных ситуациях не изменился

Общие требования к организации экстренных мероприятий при обращении ИЛП в СанПиН 3.3686–21 не претерпели изменений по сравнению с СП 3.3.2.3332–16. К чрезвычайным ситуациям оба документа относят пожар и стихийные бедствия, полное или локальное отключение энергоснабжения, неисправность холодильного оборудования.

Общие требования состоят в разработке и утверждении каждой организацией плана мероприятий (План) по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях (ЧС), а также его корректировки по результатам обязательных периодических (минимум один раз в год) учений по выполнению Плана. В учениях необходимо задействовать всех специалистов и все оборудование.

В Плане нужно четко определить порядок и средства оповещения ответственных лиц, порядок действий с указанием ответственных должностных лиц, порядок использования резервного оборудования для «холодовой цепи». В Плане также нужно указать места размещения резервного оборудования и транспорт для перевозки ИЛП с указанием контактных телефонов водителей.

План должен включать схему размещения холодильного оборудования для размещения ИЛП в повседневном режиме, схему резервного холодильного оборудования и термоконтейнеров для использования только в ЧС с расчетом их оптимальной потребности, переключения на резервные и автономные источники питания.

В число обязательных элементов плана входят расчет потребности холодильного (морозильного) оборудования и термоконтейнеров, состав аварийно-восстановительных групп, порядок обеспечения сохранности ИЛП при движении по прямым и кольцевым маршрутам, должностные обязанности должностных лиц. Это минимальный набор документов, который может быть расширен.

К экстренным мероприятиям также относится проведение теста встряхивания («шейк-тест») при подозрении на замораживание вакцины, содержащей в качестве адъюванта соединение алюминия. Возможность временного размещения ИЛП в чрезвычайных ситуациях в холодильном оборудовании других организаций целесообразно согласовать с руководством этих организаций. На всех уровнях, кроме первого дня выполнения Плана, необходимо иметь запас термоконтейнеров, термоиндикаторов (терморегистраторов) и замороженных хладоэлементов.

© Материал из Справочной системы «Главная медсестра»

https://vip.1glms.ru

Дата копирования: 22.04.2022